（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

自贡市第三人民医院因日常工作开展需要，拟购买彩色多普勒超声诊断仪1套。采购包括产品运输、安装、调试、培训及售后服务等。其中：彩色超声诊断系统2允许进口产品参与竞争。

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 4,100,000.00

采购包最高限价（元）: 4,100,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色超声诊断系统1 | 1.00 | 1,220,000.00 | 套 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 彩色超声诊断系统2 | 1.00 | 2,880,000.00 | 套 | 工业 | 否 | 是 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：彩色超声诊断系统1

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、彩色超声诊断系统1 设备用途及说明：用于成人心脏、儿童心脏、血管（外周、腹部、脑血管）、腹部、产科、妇科、浅表等临床应用，用于超声临床诊断应用和相关科研教学工作，满足开展新的临床应用需求。提供超声设备必须为该机型最新版本。 1.主机成像系统 （1）数字化通道，支持集束精准发射及海量并行处理，可同步进行多个声束的形成、采集和处理； （2）高分辨率液晶显示器≥21"，分辨率≥1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠；操作面板具备液晶触摸屏≥12寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转； （4）显示器可全屏显示扫查图像，包括二维、彩色、频谱和实时三维； （5）通用成像探头接口：≥4个，均为微型无针式接口，4个接口通用，可同时支持矩阵实时三维探头并可任意互换； （6）单晶体探头技术：支持相控阵、凸阵、微凸阵和线阵探头；支持单晶体探头：≥10支； （7）矩阵实时三维探头技术：具备单晶体矩阵探头技术，支持成人心脏经胸三维、儿童心脏经胸三维及经食管三维矩阵技术；所有矩阵探头均采用单晶体材质，支持单晶体矩阵实时三维探头≥4支； （8）支持产科和浅表三维/四维成像，并具有相应机械容积探头选择； （9）数字化二维灰阶成像及M型显像单元；M型及解剖M型技术；谐波成像技术；彩色多普勒成像技术；彩色多普勒能量图技术；微视血流成像技术； （10）数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和High PRF)； （12）实时双同步/三同步功能； （13）内置DICOM 3.0 标准输出接口；内有一体化超声工作站。 2.二维灰阶成像单元 （1）所有探头均为宽频、变频探头，频率数值可在屏幕上显示； （2）具备自适应像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D）,多级可调（≥5级），支持所有探头；实时空间复合成像技术，同时作用于发射和接收多角度声束；具备扩展成像技术，可与空间复合成像，斑点噪声抑制技术联合使用；一键优化图像，可实时优化二维增益、TGC曲线等成像参数； （3）自动实时持续增益补偿；侧向增益补偿技术，可支持相控阵探头、矩阵实时三维探头，≥8段，且可视可调；分辨率和帧频可视可调； （4）穿刺引导功能：支持相控阵、凸阵、线阵探头穿刺引导功能；具备专业心超工作者定制界面，提高心超医生易用性。 3.彩色多普勒血流成像单元 （1）彩色实时同屏双幅对比显像；具备专业冠脉血流成像模式，可支持心脏成像探头（包括成人心脏相控阵探头、儿童相控阵探头、新生儿相控阵探头、心脏矩阵实时三维探头）；彩色增益可独立调节，支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵实时三维探头； （2）具有二维彩色模式、实时三维彩色模式、能量图模式、微视血流成像模式、彩色M型模式、组织多普勒模式等多种成像模式； （3）自适应超宽频带彩色多普勒成像技术；微视血流成像模式，捕捉显示超微细血流及超低速血流信号。 4.频谱多普勒成像单元 （1）提供PW、CW、High PRF模式，高性能三同步成像； （2）实时自动多普勒测量分析，可提供多参数选择；一键自动优化多普勒频谱，自动调整基线及量程等参数； （3）频谱自动分析系统：包括实时自动包络、手动包络等；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活进行选择。 5.组织多普勒成像单元 （1）具备高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像；二维、速度曲线同屏显示； （2）提供专业TDI测量软件包，可进行组织速度、位移、应变、应变率等进行整体和节段定量分析；提供基于组织多普勒的定量分析，可同时显示≥32个亚节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线，可用于整体及节段功能评价。 6.组织谐波成像单元 （1）具备组织谐波技术； （2）谐波频率多级可调。 7.超声造影成像单元 （1）造影成像单元,包含LVO、LowMI实时灌注成像和Flash爆破造影成像； （2）支持负荷超声成像下的心肌灌注造影；支持心腔和心肌造影成像；支持腹部、血管造影应用；造影技术支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵探头；支持实时相交互两个平面同屏同时相显示造影成像技术；支持实时三维造影成像技术。 8.负荷超声成像单元 （1）内置专业负荷超声模板；可选负荷超声斑点追踪定量分析； （2）智能旋转角度可植入负荷超声模板中，加快工作流程。 9.心脏实时三维成像单元 探头和功能 （1）支持单晶体矩阵实时三维探头，结合微电子技术，与主机技术相结合，提供实时三维显像。全功能，单探头解决方案(包括二维、实时三维、造影等模式，实现更准确结构和功能定量)； （2）支持经食管单晶体矩阵实时三维探头；支持三维成像直接测量功能，可测量距离、面积等。 实时智能旋转成像 （1）矩阵实时三维探头可在不移动探头情况下可实现0－360度任意平面显像，方便获取所需图像； （2）无需转动探头，快速进行心尖四腔、心尖两腔、心尖三腔等常用心脏切面切换；支持二维、彩色、M型、TDI、负荷、心腔造影、心肌造影等多种模式下应用。 实时任意多平面成像 （1）同屏显示任意相交互的两幅图像，支持横向、旋转和仰角转向；支持二维、彩色、负荷、心腔造影、心肌造影等多种模式下应用； （2）实时任意多平面成像支持自动心脏功能定量分析。 实时三维成像模式 （1）实时三维灰阶成像和实时三维血流成像；实时三维全容积成像(Full Volume)，且可以独立调节分辨率和帧频； （2）实时三维缩放成像(3D Zoom)，专用成像预设模式，可快速用于心脏瓣膜等结构成像； （3）实时三维高帧频成像(HVR)；实时三维造影成像。 10.测量及定量分析 常规测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒） （1）一般常规测量（直径、面积、体积、狭窄率、压差等）； （2）多普勒血流测量及分析软件包；专业心脏功能测量与分析，可支持Simpson三点法快速描记心内膜，加快工作流程； （3）自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用。 心脏自动应变定量 （1）全自动识别左心室切面并追踪，快速获得左心室整体应变值、左心室长径值、左心室应变牛眼图和达峰时间牛眼图；全自动识别追踪左心房切面，快速获取左心房储备功能、管道功能、收缩功能应变值及曲线，并同时提供ED、PreA两种参考时间点左心房应变值；全自动识别追踪右心室切面，快速获取右心室四腔和游离壁整体应变值，同时得到右心室游离壁三个节段应变曲线； （2）智能化自动应变分析模块；连接和未连接心电信号的超声图像均可在机分析；支持心脏常规二维、心脏造影成像等多种模式下使用。 动态心脏模型 （1）自动化心脏三维定量功能，通过智能分割和自动边界检测，全自动识别追踪左室、左房、右室、右房、主动脉、肺动脉等结构并以不同色彩标识，无需人工点击图像；提供自动的四腔、两腔、三腔二维切面和短轴视图，并可进行局部或整体的边界调节，高效的工作流；通过大数据模型匹配，获得心脏模型及同步显示左心房、左心室容积曲线； （2）提供全面三维定量参数，同时提供左心多种参数，包括左心室容积、径线、射血分数，心肌质量，心脏指数，以及左心房最大、最小容积，左心房射血分数、左心房指数等；支持多个心动周期分析，并自动显示平均结果，帮助更准确获得心脏功能参数。 11.三维自动右室定量 （1）自动建模及追踪分析，匹配不同心动周期右心室长轴和短轴视图； （2）自动获取右心室容积模型及容积曲线，计算多个右心室容积参数，包括右心室容积、右心室容积指数、右心室射血分数；自动获取标准包含右心室的心尖四腔心切面并计算右心室二维定量参数，包括右心室长径及短径、TAPSE、FAC、间隔和游离壁纵向应变。 12.图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元 （1）数字化捕捉、回放、存储动、静态图像，实时图像传输； （3）具备主机硬盘图像数据存储；病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改和检索等；可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节。 13.参考信号：ECG心电信号。 14.输入和输出信号 （1）输入：DICOM；输出：DP高清数字化输出。 15.图像管理与记录装置： （1）内置图像管理系统；支持DVD／USB图像导出存储。 16.连通性 （1）医学数字图像和通信协议，DICOM 3.0版接口部件。 17.系统通用功能 （1）标准成像探头接口≥4个，无针式微型接口，均可通用；功能分区控制面板，可升降、旋转、前后左右平移, 电子锁定。 18.探头规格 （1）频率:超宽频变频探头, 探头频率1 MHz 到18MHz； （2）类型:相控阵、凸阵、微凸阵、线阵、机械容积、矩阵实时三维探头；压电晶体材料：相控阵、凸阵、微凸阵、线阵、机械容积、矩阵实时三维探头均具备采用单晶体材料。 19.二维成像主要参数 （1） 单晶体成人心脏相控阵探头：成像频率1-5MHz 单晶体成人经食管矩阵探头：成像频率2-7MHz 单晶体腹部凸阵探头：成像频率1-5MHz 电子血管线阵探头：成像频率3-12MHz 扫描速率: 相控阵,成像角度≥120°，20cm深度时，帧速率≥ 82帧/秒 凸阵,全视野，18cm深度时，帧速率≥ 38帧/秒 线阵,全视野，4cm深度时，帧速率≥ 74 帧/秒 扫描深度：最大扫描深度≥40cm； 声束聚焦：发射接收动态连续聚焦； 回放重现及存储：存储时间≥6分钟； 预设条件：针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节。 20.三维成像主要参数 （1）实时三维矩阵探头，提供全面的单探头解决方案，包括二维及三维结构和功能；具备2D、M型、彩色、PW、CW、TDI、造影、负荷等多种应用模式；具备实时智能旋转成像，通过智能电子偏转声束发射技术，获取感兴趣扫描切面；具备实时任意多平面成像，同屏显示任意相交互的两幅图像；具备单心动周期、多心动周期成像模式；具备HVR高帧频成像模式； （2）支持实时三维、全容积成像、实时三维彩色、实时三维缩放、光源心腔镜、深度光源、彩色心腔镜、智能切割、三维造影及负荷超声； （3）经胸和经食管探头实时三维成像容积角度≥100×100度。 21.频率多普勒 （1）脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，高脉冲重复频率HPRF；多普勒探头与频率：PW，CW； （2）最大测量速度：PW，1.6MHz，0°时，血流速度最大≥9m/s; CW，1.8MHz，0°时血流速度最大≥28m/s ；最低测量速度≤1mm/s (非噪声信号)； （3）显示方式：B/D、B/C/D、D；电影回放：≥2000帧；频谱零位移动：≥6级； （4）取样宽度及位置范围：宽度0.5-20mm; 分级可调； （5）显示控制：反转显示(左/右,上/下),零移位, D扩展, B/D扩展,局放及移位。 22.彩色多普勒 （1）二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示； （2）组织多普勒帧频：全视野，≥18cm深，帧频≥110帧/秒； （3）显示方式: 速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示； （4）显示位置调整:彩色感兴趣的图像范围:-20°-+20°； （5）显示控制:零位移动分+15级,黑/白与彩色比较,彩色对比。 （6）彩色显示角度: 10-120°选择； （7）彩色显示帧数: 全视野, ≥18cm深,帧频≥16帧/秒； （8）彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)。 23.超声图像及病案管理系统 （1）动态图像采集，存储，一次连续采集≥100幅；同屏电影回放≥4画面，可调回放速度； （2）存储图像及文档：超大≥1TB硬盘，CD/DVD、以及USB接口； （3）支持报告存储，检索，统计； （4）为保护病人隐私，图像存储时可隐去病案信息进行存储； （5）DICOM QVue图像阅读器。 24.超声功率输出调节: B/M,PW,CDFI,输出功率选择多级可调。 |
| ▲ | 2 | 1.主机成像系统 （3）触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像，并可在触摸屏上进行容积图像的旋转、放大等调整； （11）动态范围≥300 dB； 12.图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元 （2）主机内置硬盘≥1T，可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等； 19.二维成像主要参数 （2）增益调节:2D/Color/Doppler可独立调节, TGC分段≥8，支持LGC分段调节。 |
| ★ | 3 | 25.配置要求（最少包含）： （1）提供同时激活、可使用4个探头接口，可放置及固定主机系统及相关备件；具备探头穿刺导向装置；中文操作手册； （2）彩色超声诊断系统主机：1套； （3）单晶体成人心脏相控阵探头：1把； （4）单晶体成人经食管矩阵探头：1把； （5）单晶体腹部凸阵探头：1把； （6）电子血管线阵探头：1把； （7）单晶体小儿心脏相控阵探头：1把； （8）图文采集系统：1套； （9）与医院现有系统匹配的图文采集卡：1个。 26.标准配置网络端口，招标人不需增购任何软硬件设施设备，就可以与医院的PACS等系统连接，产品的端口终身免费开放，医院系统的接口费由供应商负责。 |

标的名称：彩色超声诊断系统2

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 二、彩色超声诊断系统2 设备名称及用途：高端便携式彩色超声诊断系统，主要可用于成人心脏、小儿心脏、新生儿心脏，腹部，血管、小器官、骨骼肌肉、神经、术中、介入等方面的临床诊断和科研教学工作。具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 1.主要技术规格及系统概述： 显示器及操作系统 （2）≥15英寸彩色监视器； （3）环境亮度自感应控制； （4）瞬间待机启动系统； （5）智能化操作平台； （6）全方位人机工程学设计。 2.主机系统 （1）新一代全数字高集成宽频带声束形成器； （3）LGC侧向增益补偿技术。 3.二维灰阶成像（部件）单元 （1）空间复合成像技术，实时声束偏转技术，多线可调； （2）自适应优化技术； （3）单键实时自动优化动态范围，TGC，增益调节； （4）高帧频实时解剖M型，360度范围内可调可移动； （5）实时双幅对比显像；实时和非实时高分辨率放大； （6）支持扩展成像。 4.频谱多普勒显示及分析系统 （1）自适应多普勒技术减少噪声、伪像；自动多普勒分析；智能优化技术自动优化Doppler频谱； （2）双同步和三同步2D、color、PW/CW成像。 5.彩色血流成像（部件）单元 （1）超宽频带血流技术； （2）自适应彩色多普勒技术； （3）单键调节血流成像频率； （4）智能优化技术自动优化彩色血流； （5）二维和彩色对比显像；实时双幅对比成像；实时彩色血流M型； （6）彩色能量调制成像（CPA）。 6.二次谐波成像（自然组织谐波成像） （1）PIH脉冲反相谐波技术； 7.激活的原始数据处理功能：冻结或存储的图像可进行优化、分析和测量。 测量和分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒) （1）多普勒血流测量及分析；心脏功能测量与分析；自动、实时Doppler 频谱波形分析（High Q自动Doppler 分析），实时和冻结状态下都可以进行分析； （2）一般测量； （3）图像存储与（电影）回放重显单元； （4）参考信号：心电图和生理信号，可外接三导联心电信号输入。 （5）记录装置：硬盘存储≥500GB；内置DVD/CD刻录；USB接口支持快速闪存卡，快速存储屏幕图像。 8.技术参数及要求 系统通用功能 （1）探头接口选择：≥2种； （2）二维及多普勒(B/D)兼用； （3）可选类型：相控阵、凸阵、线阵。 9.二维成像主要参数 （2）扫描速率：相控阵，全视野，17cm深度时，帧速率≥60帧/秒，最大开角≥120度；凸阵，全视野，17cm深度时，帧速率≥25帧/秒（提供图片证明）；扫描深度：≥30cm； （3）声束聚焦：发射≥8段，接收自动连续聚焦；探头谐波成像频率个数≥2；回放重现：灰阶图像回放≥500幅； （4）预设条件：针对不同的检查，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节； 10.频普多普勒 （1）方式：脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW（相控阵探头或笔式探头）； （2）多普勒探头与频率：电子扇形PW，CW； （3）最大测量速度：PW，血流速度最大±3.0m/s；CW，血流速度最大±20m/s；最低测量速度≤1mm/s（非噪声信号）； （4）滤波器：高通滤波或低通滤波两种，可分级选择； （5）取样宽度及位置范围：宽度0.8-24mm；分级； （6）电影回放：≥180秒；零位移动：≥6级； （7）显示方式：B/D，M/D，D；显示控制：反转显示(左/右，上/下)，零移位，局部放大及移位。 11.彩色多普勒 （1）显示方式：速度方差显示、速度显示、方差显示; （2）显示位置调整：感兴趣的图像范围：-20”- +20”；显示控制：零位移动分+15级，黑/白与彩色比较，彩色对比； （3）彩色显示帧数：相控阵，85度，17cm深度，帧频≥15帧/秒；凸阵，全视野，17cm深度，帧频≥10帧/秒； （4）彩色显示角度：20-90度选择； （5）实时双副对比显像； （6）双同步和三同步模式下独立声束偏转技术。 12. 超声图像及病案管理系统 （1）动态图像采集，存储，一次连续采集≥500幅； （2）同屏图像显示≥25画面；同屏电影回放≥9画面，可调回放速度； （3）存储图像及文档：CD，DVD，USB闪存设备； （4）报告存储，检索，统计。 13.超声功率输出调节：B/M，PW，CDFI，输出功率选择≥8级可调。 三、双能X线骨密度仪 1.测试原理：采用双能X射线吸收测量法，直接数字化进行骨密度、骨龄测定； 3.测试部位： （1）骨密度测试：前臂尺、桡骨远端1/3处； （2）骨龄测试：手掌上半部、手掌下半部及尺、桡骨远端。 4.测试范围： （1）骨密度测定：不同性别的2岁以上人群均可使用； （2）骨龄测定：女性：2～17岁；男性：2～18岁。 5.电源要求：AC220V±22V 50Hz； 6.精确性误差：＜1%； 7.测试时间：≤1秒； 8.测定条件：管电压：35～42Kv±10%；管电流：0.75～2mA±20%； 9.X-线管焦点：0.3mm，固定阳极； 10.质量控制：有校准模块提供日常质量控制和校准； 11.一体机式设计，内置工作站，移动方便； 12.结构紧凑，适用于院内使用或车载体检使用。 13.软件功能 （1）易操作：全中文操作系统，简单明了； （2）系统内置具有中国人的专业测量数据库，骨密度测量数值T值、Z值、BMD、BMC等； （3）采用CHN计分法得出骨骼年龄，并根据TW2Mark2法预测受试者成年后的身高； （4）效率高：可连续测试不少于300人次/日料； （5）病案管理：能存储病历，能储存＞30万份的图文资； （6）中文自动分析程序，系统自动诊断分析得出报告； （7）报告单：彩色报告单，可根据需要单一打印或集中打印。 14.可联网，可接入医院HIS系统，便于医院统一病案管理。 15.无易损件，无特殊耗材。 16.放射防护：免防护，设备内部采用全封闭式铅防护，距设备表面1m处辐射剂量水平为≤0.11µGy/h，可不使用带有屏蔽防护的机房，设备外围不需要单独加装防护。 17.内置一体工作站：CPU≥2.6GHz，内存≥2GB,硬盘≥500GB,显示器≥19英寸，输出设备。 四、人体成分分析仪 1.显示屏：彩色液晶触摸屏，≥9.7寸；分辨率1024×768,显示界面简洁易懂，用户可独立操作； 3.测量频率包含：1kHz,5kHz,50kHz,250kHz,500kHz; 4.测试部位：5节段分段测量(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)； 6.阻抗测量范围：20-1200Q； 7.体重测量范围：5-250kg; 8.测量时间：≤1分钟； 9.测量年龄范围：5-99岁； 10.测量全程提供语音提示； 11.报告模式：成人报告，儿童报告； 12.打印报告纸：可用专用打印报告纸，普通A4打印纸； 13.设备尺寸：445×708×1113 (W×D×H)±20mm; 14.通信接口：USB 2EA(master,slave),RS-232; 15.重量：≤30kg; 16.以国人儿童、青少年的成长曲线和数据为参考依据，给出最适合国人的体成分报告； 17.应用DXA设备临床试验结果进行开发； 18.电源：AC110/220V,50/60Hz,60VA 电击保护1类设备、BF型应用部分； 19.储存环境：温度0℃-40℃,湿度≤90%；操作环境：温度5℃-40℃,湿度≤80%。 五、免散瞳眼底照相及智能影像管理系统 总体要求：免散瞳眼底照相机及智能影像管理系统，能管理患者眼健康相关档案数据，针对眼底彩色照片做出多种眼病的诊断分析。 1.免散瞳眼底照相机技术要求 （1）一体式设计：整机由主机、底座、支架组成，紧凑一体式设计； （2）医生可以随时缩放/平移照片检查眼底细节； （3）眼底彩色照相对位方式：双圆点辅助对位； （4）眼底彩色照相对焦方式：手动调焦； （5）左右眼自动识别系统； （6）曝光模式：自动； （7）专业化和功能化的数字解决方案，全中文界面友好，操作简便； （8）高清成像、像素≥1000万像素； 2.AI分析出具报告，无缝对接AI系统：支持对接AI系统分析出结果设备端开通AI服务后，可以把图片上传到AI云端，之后在图片展示界面和打印报告中展示AI分析结果； 3.支持对接医院系统，可从医院系统获取患者信息，减少手动录入患者信息，患者报告以图片形式、诊断结果以文本形式上传至医院系统。 4.多模式病例录入：支持手动录入，也支持扫码枪录入； 5.支持大屏展示：外接HDMI大屏显示器，同步显示眼底相机系统内容； 6.支持彩色打印：可外接激光彩色打印机，及时打印眼底彩照/报告。 7.主要性能参数： （1）图像采集模式：免散瞳； （2）最小瞳孔：3.3mm或3.7mm； （3）采集像素：≥1000万； （4）固视灯：内置； （6）操作模式：手动； （7）观察光源：红外LED；拍摄光源：白色LED+多点内固视标（9点或11点）。 ### 8.智能影像管理系统 ### AI模块要求 （1）对于眼底图的的质量给出判断，对于质量差的眼底图给出提示； （2）支持多种眼底疾病的诊断和风险分级； （3）支持针对青光眼筛查的视网膜神经纤维层缺损（RNFLD）定性和定量分析，支持出RNFLD定量分析报告； （4）对于AI不能识别的眼病，能判定出不是健康眼，并给出“其它异常”的提示； （6）能对出血和硬渗进行面积统计； （7）支持自动标注视杯和视盘，并计算杯盘比；支持自动标注黄斑中心凹周边区域； （8）支持根据AI结果，自动出阅片报告，能给出转诊和复查的建议。 报告生成功能 （1）手动报告—自行编辑诊断结论输出报告；自动报告—AI智能分析影像及临床信息自动输出影像报告； （2）支持多个预定义报告模；支持多种报告签名方式（签名留空、打印版签名、手写签名扫描版签名）。 患者端报告 （1）提供患者端电子报告（可嵌入医院微信公众号），包含影像列表、诊断内容。并提供眼科疾病解读等患教科普功能。 |
| ▲ | 2 | 二、彩色超声诊断系统2 显示器及操作系统 （1）具有可操作轨迹球，满足心脏、血管及术中介入精准测量需求； 2.主机系统 （2）数字化通道数≥500000，动态范围≥170dB，可视可调； 9.二维成像主要参数 （1）扫描：成人单晶体心脏相控阵探头：超声频率1-5MHz；单晶体腹部凸阵探头：超声频率1-5MHz；血管线阵探头：超声频率5-12MHz； （5）增益调节：B/D可独立调节，STC（DGC）分段≥8，LGC分段≥2，均是实体按键调节，非触控调节。 三、双能X线骨密度仪 2.测试项目：骨密度测定：对人体骨矿物质密度（BMD）的测量；骨龄测定：对青少年儿童人体进行骨成熟度（骨龄）的评价；预测身高：预测青少年儿童成年后的身高参考值。 四、人体成分分析仪 2.测量方法：多频率生物电阻抗测量方法(BIA); 5.测量项目：总水分，细胞内液，细胞外液，蛋白质，无机盐，体脂肪量，体重，肌肉量，去脂体重，骨骼肌肉量，身体质量指数，体脂肪率，内脏脂肪面积，节段肌肉量分析，体重控制，体型判定，浮肿指数，营养评估，肌肉评估等； 五、免散瞳眼底照相及智能影像管理系统 7.主要性能参数： （5）视场角：43或53º； ### 8.智能影像管理系统 ### AI模块要求 （5）对病变区域进行精确定位与自动圈注，输出病灶名称，按病灶类别统计对应的数量； |
| ★ | 3 | 二、彩色超声诊断系统2 14.配置要求（最少包含）： （1）专用推车1套（提供同时激活、可使用3个探头接口，可放置及固定主机系统及相关备件；具备探头穿刺导向装置；中文操作手册）； （2）便携式彩色超声诊断系统主机：1套； （3）成人单晶体心脏相控阵探头：1把；单晶体腹部凸阵探头：1把；高频线阵探头：1把。 （4）图文采集系统：1套。 （5）与医院现有系统匹配的图文采集卡：1个 三、双能X线骨密度仪 18.标准配置：主机一套，内置工作站，骨密度测试软件1套，骨龄测试软件1套，使用说明书等1套。 26.标准配置网络端口，招标人不需增购任何软硬件设施设备，就可以与医院的PACS等系统连接，产品的端口终身免费开放，医院系统的接口费由供应商负责。 |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

自合同签订之日起60日

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

自贡市第三人民医院指定地点。

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.4.4支付约定

采购包1：付款条件说明：合同签订后收到发票，达到付款条件起15日，支付合同总金额的10.00%。

采购包1：付款条件说明：最终验收合格满三个月后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的85.00%。

采购包1：付款条件说明：质保期结束后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的5.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

1）验收标准：由采购人组织进行分期/阶段验收，按国家有关规定和行业标准、供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收。2）其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库〔2016〕205号的要求进行。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

保修范围为本项目中涉及货物；质量保修期≥3年。

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

违约责任：1、甲方违约责任 （1）甲方逾期支付货款的，除应及时补足货款外，还应按中国人民银行活期存款利率向乙方支付逾期货款的利息。 2、乙方违约责任 （1）乙方交付的货物不符合合同规定的，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金，同时须在双方约定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则视作乙方不能按时交付货物而违约，按下述第“（3）”项规定向甲方偿付交货违约金和赔偿金。 （2）乙方交货后双方对货物质量有争议，经送交具有法定资格的质量技术监督机构检测后认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，按下述第“（3）”项规定向甲方偿付交货违约金和赔偿金。 （3）乙方不能按时交付货物或逾期交付部份货物而违约的，除应按约定及时交付货物外，另应向甲方偿付货物总额或逾期交货部份货物额万分之五/天的交货违约金；逾期交货超过30天，甲方有权终止合同，除支付上述交货违约金外，乙方还应按合同总价百分之二十的金额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已付的货款及其利息。 （4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除退还甲方已付的货款外，还应另按合同总价百分之二十的金额向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。 （5）乙方不履行或迟延履行售后维保义务的，每次应向甲方支付合同总价百分之三十的售后违约金，且甲方有权委托第三方维保，由此发生的维保费用由乙方承担。 （6）乙方偿付的违约金、赔偿金不足以弥补甲方损失的，还应将甲方损失尚未弥补的部分补足。 争议解决办法 1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。 2、若发生除质量问题以外的其他争议，双方可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼，通过法律程序解决。

### 3.5其他要求

★（1）交货期限：自合同签订生效之日起60日内。 ★（2）质保期：≥3年，自设备通过最终验收完成之日起计算。质保期内，非人为故意损坏，供应商均应维修保养（包括零配件更换)。 ★（3）付款方式：合同签订后收到发票，达到付款条件起15日，支付合同总金额的10.00%；最终验收合格满三个月后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的85.00%；质保期结束后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的5.00%。 ★（4）售后服务：有完善的售后服务体系，设有维修服务网点，有专业的维修工程师团队，提供相关证明文件并列举姓名和电话。有详尽的产品质量保证措施和故障响应及售后服务机制，当产品出现故障时，供应商应在接到通知后立即作出响应，24小时内到达现场维修，如故障不能及时排除，在必要时须提供备用机。 有系统的培训方案，至少为采购人培训2名人员。 ★（5）履约保证金：本项目不收取履约保证金。 ★（6）其他要求： ①供应商成交后，成交供应商未按照要求在规定时限内完成交付，采购人有权立即解除合同，并要求赔偿。 ②本次采购项目清单中的所有货物，成交供应商必须逐项报送采购人验收合格后，方可进行安装。在签订合同时或者在履约过程中采购人发现成交供应商实际提供的货物产品不能满足本采购文件中列明的采购项目质量技术（含参数、功能指标）等相关要求的，采购人有权依法拒签合同或终止合同，并报采购监督管理办依法查处列入黑名单，在四川政府采购网上通报。 ③为保证设备正常运行，供应商应在中国境内有备件库，存入所有必须的备件，并保证供应期≥5年。 ★（7）验收 ①验收要求： a验收方法和标准：按照采购文件要求、响应文件承诺及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）、《财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知》（财库〔2021〕22 号）文件等有关规定进行验收。 b本项目不面向群众提供服务，故不需相关群众监督机构参与项目验收。 c验收结果合格的，中标人凭验收报告办理相关手续；验收结果不合格的，将不予支付采购资金，并报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。 ②验收方式：分期/阶段验收。 d验收标准： 验收标准以采购文件为准，提供以下内容进行验收： 1)中标通知书； 2)项目采购合同； 3)验货资料（签收单、项目变更说明）； 4)项目部署资料（项目部署信息表、安装调试记录表）； 5)项目测试资料（测试方案、测试报告、测试用例、报审表）； 6)系统用户手册； 7)培训资料（培训方案、报审表）； 8)试运行资料（试运行记录、试运行报告、报审表）； 9)项目验收报告（报审表）； 10)驻场人员备案表（报审表）。 （8）其他 1）本合同包含附件，与本合同具有同样的法律效力。附件为所提供产品的配置及说明。2）如有未尽事宜，应当依据采购文件规定标准，并依法订立补充合同。 3）本合同一式肆份，甲方贰份、乙方壹份，政府采购代理机构壹份，签字盖章后生效，具有同等法律效力。